## ตัวอย่าง
|  | กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ |  |  |  | บฟ.ท.1
|  | กรมโยธาธิการและผังเมือง |  |  |  | ทะเบียนทดสอบเลขที่ |  | กวท3-67-0975 | แผ่นที่ | 1/1
|  | CALIBRATION OF MACHINE |  |  |  | วันที่ออกผลทดสอบ |  | 2024-03-12
เจ้าหน้าที่ทดสอบ |  |  |  | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผล |  |  |  | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
นายภวนนท์ กิจสวัสดิ์ |  |  |  | นางพรพิศุทธิ์ ศรีพยัคฆ์ |  |  |  | นายไกรสิทธิ์ โลมรัตน์
MACHINE | [5 empty] | CALIBRATION DEVICE
ผู้ขอรับบริการ |  | บริษัท โพส แอนด์ พรีคาส จำกัด (โรงงานคลอง 13) |  |  |  | ชนิด |  | LOAD CELL
ชนิดเครื่องมือ |  | เครื่องมือทดสอบแรงอัดคอนกรีต |  |  |  | รุ่น |  | TML CLJ - 2 MNB
ความสามารถสูงสุด |  | 100 kN |  |  |  | อ่านค่าโดยใช้ |  | DIGITAL INDICATOR
หมายเลขเครื่อง |  | - | [5 empty] | TML TC-32K
หมายเลขหน้าปัด |  | Serial No.14558 |  |  |  |  | Annual Check |  | Spot Check
Machine |  | Load Cell Readout (kgf) |  |  |  | Actual | Percent (%) | Remarks |  |  | อ่านค่า เครื่องมือ | อ่านค่า โหลดเซลล์ | อ่านค่ากราฟ
Readout |  | Test | Test | Test | Average | Load | Error |  |  |  | เครื่องมือ | โหลดเซลล์ | ตัวคูณปรับแก้หน่วย = | 0.00981
(kN) |  | No. 1 | No. 2 | No. 3 |  | (kN) | % |  |  |  | (kN) | (kgf) | (kgf) | (kN)
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | THE CALIBRATION EQUATION :- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | 1019.5 | 1020 | 1015.5 | 1018.3333 | 9.89 | 1.01 |  |  |  | 10 | 1018.3333 | 1008.1906 | 9.89
20 |  | 2045 | 2015.5 | 2040 | 2033.5 | 19.96 | -0.06 | Actual Load (kN) |  |  | 20 | 2033.5 | 2034.8206 | 19.96
30 |  | 3055 | 3050.5 | 3025 | 3043.5 | 30.03 | -0.59 | = Machine Readout x 1.0071 - 0.1809 |  |  | 30 | 3043.5 | 3061.4506 | 30.03
40 |  | 4070.5 | 4075 | 4085 | 4076.8333 | 40.1 | -0.28 |  |  |  | 40 | 4076.8333 | 4088.0806 | 40.1
50 |  | 5090.5 | 5095 | 5120 | 5101.8333 | 50.18 | -0.25 |  |  |  | 50 | 5101.8333 | 5114.7106 | 50.18
60 |  | 6135 | 6145.5 | 6150 | 6143.5 | 60.25 | 0.04 |  |  |  | 60 | 6143.5 | 6141.3406 | 60.25
70 |  | 7155.5 | 7155.5 | 7175 | 7162 | 70.32 | -0.08 |  |  |  | 70 | 7162 | 7167.9706 | 70.32
80 |  | 8180.5 | 8185 | 8190 | 8185.1667 | 80.39 | -0.12 |  |  |  | 80 | 8185.1667 | 8194.6006 | 80.39
90 |  | 9250.5 | 9235 | 9240 | 9241.8333 | 90.46 | 0.22 |  |  |  | 90 | 9241.8333 | 9221.2306 | 90.46
100 |  | 10245.5 | 10250.5 | 10270 | 10255.3333 | 100.53 | 0.07 |  |  |  | 100 | 10255.3333 | 10247.8606 | 100.53
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[10 empty] | ใช้เพื่อตรวจสอบต้นฉบับ |  |  | 0 | 0
Load Cell Readout (kgf) | [12 empty] | 102.6630 | 1.0071
[13 empty] | -18.4394 | -0.1809
Machine Readout (kN)

## แบบฟอร์ม
|  | กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ |  |  |  | บฟ.ท.1
|  | กรมโยธาธิการและผังเมือง |  |  |  | ทะเบียนทดสอบเลขที่ |  |  | แผ่นที่
|  | CALIBRATION OF MACHINE |  |  |  | วันที่ออกผลทดสอบ
เจ้าหน้าที่ทดสอบ |  |  |  | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผล |  |  |  | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
MACHINE | [5 empty] | CALIBRATION DEVICE
ผู้ขอรับบริการ | [5 empty] | ชนิด
ชนิดเครื่องมือ | [5 empty] | รุ่น
ความสามารถสูงสุด | [5 empty] | อ่านค่าโดยใช้
หมายเลขเครื่อง
หมายเลขหน้าปัด | [6 empty] | Annual Check |  | Spot Check
Machine |  | Load Cell Readout (….....) |  |  |  | Actual | Percent (%) | Remarks
Readout |  | Test | Test | Test | Average | Load | Error
(……..) |  | No. 1 | No. 2 | No. 3 |  | (...……) | %
THE CALIBRATION EQUATION :-
Actual Load (…....)
= Machine Readout x …......... (+/-) …..........
ใช้เพื่อตรวจสอบต้นฉบับ
Load Cell Readout (…..)
Machine Readout (.....)
QR
Code
Graph