## ตัวอย่าง
|  | กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ |  |  |  | บฟ.ท.1
|  | กรมโยธาธิการและผังเมือง |  |  |  | ทะเบียนทดสอบเลขที่ |  | กวท3-67-0300 |  | แผ่นที่ | 1/1
|  | CALIBRATION OF MACHINE |  |  |  | วันที่ออกผลทดสอบ |  | 2023-12-25
เจ้าหน้าที่ทดสอบ |  |  |  | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผล |  |  |  | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
นายภวนนท์ กิจสวัสดิ์ |  |  |  | นางพรพิศุทธิ์ ศรีพยัคฆ์ |  |  |  | นายไกรสิทธิ์ โลมรัตน์
MACHINE | [5 empty] | CALIBRATION DEVICE
ผู้ขอรับบริการ |  | บริษัท โพส แอนด์ พรีคาส จำกัด (โรงงานคลอง 13) |  |  |  | ชนิด |  | LOAD CELL
ชนิดเครื่องมือ |  | Proving Ring |  |  |  | รุ่น |  | TC8 - TM 50
ความสามารถสูงสุด |  | 50 kN |  |  |  | อ่านค่าโดยใช้ |  | DIGITAL INDICATOR
หมายเลขเกจ |  | 735 | [5 empty] | MP10
หมายเลขวงแหวน |  | - |  |  |  |  | Annual Check |  |  | Spot Check
Machine |  | Load Cell Readout (kgf) |  |  |  | Actual | Percent (%) | Remarks |  |  |  | อ่านค่า เครื่องมือ | อ่านค่า โหลดเซลล์ | อ่านค่ากราฟ
Readout |  | Test | Test | Test | Average | Load | Error |  |  |  |  | เครื่องมือ | โหลดเซลล์ | ตัวคูณปรับแก้หน่วย = | 0.00981
(DIV) |  | No. 1 | No. 2 | No. 3 |  | (kN) | % |  |  |  |  | (DIV) | (kgf) | (kgf) | (kN)
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | THE CALIBRATION EQUATION :- |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  | 540.22 | 525.54 | 525.09 | 530.2833 | 5.49 | -5.25 |  |  |  |  | 100 | 530.2833 | 559.65 | 5.49
200 |  | 1103.2 | 1097.93 | 1099.58 | 1100.2367 | 10.98 | -1.7 | Actual Load (kN) |  |  |  | 200 | 1100.2367 | 1119.3 | 10.98
300 |  | 1663.8 | 1659.06 | 1666.85 | 1663.2367 | 16.47 | -0.94 | = Machine Readout x 0.0549 |  |  |  | 300 | 1663.2367 | 1678.95 | 16.47
400 |  | 2236.53 | 2235.57 | 2239.8 | 2237.3 | 21.96 | -0.06 |  |  |  |  | 400 | 2237.3 | 2238.6 | 21.96
500 |  | 2799.88 | 2800.6 | 2798.83 | 2799.77 | 27.45 | 0.05 |  |  |  |  | 500 | 2799.77 | 2798.25 | 27.45
600 |  | 3358 | 3374.62 | 3360.68 | 3364.4333 | 32.94 | 0.19 | K = 0.0549 (kN) / 1 (DIV) |  |  |  | 600 | 3364.4333 | 3357.9 | 32.94
700 |  | 3907.06 | 3932.68 | 3929.17 | 3922.97 | 38.43 | 0.14 |  |  |  |  | 700 | 3922.97 | 3917.55 | 38.43
800 |  | 4455.61 | 4493.87 | 4495.57 | 4481.6833 | 43.92 | 0.1 |  | 1 รอบ = | 100 | DIV | 800 | 4481.6833 | 4477.2 | 43.92
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[11 empty] | ใช้เพื่อตรวจสอบต้นฉบับ |  |  | 0 | 0
Load Cell Readout (kgf) | [14 empty] | 5.5965 | 0.0000
0.0549
Machine Readout (DIV)

## แบบฟอร์ม
|  | กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ |  |  |  | บฟ.ท.1
|  | กรมโยธาธิการและผังเมือง |  |  |  | ทะเบียนทดสอบเลขที่ |  |  |  | แผ่นที่
|  | CALIBRATION OF MACHINE |  |  |  | วันที่ออกผลทดสอบ
เจ้าหน้าที่ทดสอบ |  |  |  | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผล |  |  |  | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
MACHINE | [5 empty] | CALIBRATION DEVICE
ผู้ขอรับบริการ | [5 empty] | ชนิด
ชนิดเครื่องมือ | [5 empty] | รุ่น
ความสามารถสูงสุด | [5 empty] | อ่านค่าโดยใช้
หมายเลขเกจ
หมายเลขวงแหวน
Machine |  | Load Cell Readout (…..) |  |  |  | Actual | Percent (%) | Remarks
Readout |  | Test | Test | Test | Average | Load | Error
(Div) |  | No. 1 | No. 2 | No. 3 |  | (…..) | %
THE CALIBRATION EQUATION :-
Actual Load (…....)
= Machine Readout x ….........
K = ............. (....) / 1 (DIV)
[9 empty] | 1 รอบ = | …...... | DIV
ใช้เพื่อตรวจสอบต้นฉบับ
Load Cell Readout (…..)
Machine Readout (.....)
QR
Code
Graph