## ตัวอย่าง
|  | กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ |  |  |  |  | บฟ.ท.1.1
|  | กรมโยธาธิการและผังเมือง |  |  |  |  | ทะเบียนทดสอบเลขที่ |  |  | กวท3-67-0774 | แผ่นที่ | 1/1
|  | CALIBRATION OF MACHINE |  |  |  |  | วันที่ออกผลทดสอบ |  |  | 2024-02-14
เจ้าหน้าที่ทดสอบ |  |  |  | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผล |  |  |  |  | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
นายภวนนท์ กิจสวัสดิ์ |  |  |  | นางพรพิศุทธิ์ ศรีพยัคฆ์ |  |  |  |  | นายไกรสิทธิ์ โลมรัตน์
MACHINE | [6 empty] | CALIBRATION DEVICE
ผู้ขอรับบริการ |  | บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด |  |  |  |  | ชนิด |  | LOAD CELL
ชนิดเครื่องมือ |  | เครื่องแม่แรงไฮดรอลิค (Hydraulic Jack) |  |  |  |  | รุ่น |  | TML TCLM-20A
ความสามารถสูงสุด |  | 5 Tons |  |  |  |  | อ่านค่าโดยใช้ |  | DIGITAL INDICATOR
หมายเลขเครื่อง |  | - | [6 empty] | TML TC-32K
หมายเลขหน้าปัด |  | - | [6 empty] | Annual Check |  | Spot Check |  |  |  | ตัวคูณปรับแก้หน่วย = | 0.001
Machine | Load Cell Readout (kgf) :- LOADING |  |  |  | Actual | Deviation |  | LOADING CURVE |  |  |  |  | อ่านค่า | อ่านค่า | ผลจากกราฟ
Readout | Test | Test | Test | Average | Load |  | Load Cell Readout (kgf) | [5 empty] | เครื่องมือ | โหลดเซลล์ | ก่อนปรับแก้ | หลังปรับแก้
(PSI) | No.1 | No.2 | No.3 |  | (Tons) | (%) | [6 empty] | (PSI) | (kgf) | (kgf) | (Tons)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 460 | 462 | 464 | 462 | 0.47 | -1.8 | [6 empty] | 500 | 462 | 470.4778 | 0.47048
1000 | 940 | 960 | 948 | 949.3333 | 0.96 | -1.34 | [6 empty] | 1000 | 949.3333 | 962.2444 | 0.96224
1500 | 1444 | 1444 | 1444 | 1444 | 1.45 | -0.69 | [6 empty] | 1500 | 1444 | 1454.0111 | 1.454
2000 | 1972 | 1944 | 1940 | 1952 | 1.95 | 0.32 | [6 empty] | 2000 | 1952 | 1945.7778 | 1.9458
2500 | 2456 | 2428 | 2428 | 2437.3333 | 2.44 | -0.01 | [6 empty] | 2500 | 2437.3333 | 2437.5444 | 2.4375
3000 | 2928 | 2932 | 2924 | 2928 | 2.93 | -0.04 | [6 empty] | 3000 | 2928 | 2929.3111 | 2.9293
3500 | 3412 | 3412 | 3424 | 3416 | 3.42 | -0.15 | [6 empty] | 3500 | 3416 | 3421.0778 | 3.4211
4000 | 3920 | 3930 | 3920 | 3923.3333 | 3.91 | 0.27 | [6 empty] | 4000 | 3923.3333 | 3912.8444 | 3.9128
[15 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Machine Readout (PSI) | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | THE CALIBRATION EQUATION :-LOADING | [7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Actual Load (Tons) = Machine Readout x 0.0010 - 0.0213 | [7 empty] | 0 | 0
Machine | Load Cell Readout (kgf) :- UNLOADING |  |  |  | Actual | Deviation |  | UNLOADING CURVE | [6 empty] | 0.98353 | 0.0010
Readout | Test | Test | Test | Average | Load |  | Load Cell Readout (kgf) | [7 empty] | -21.2889 | -0.0213
(PSI) | No.1 | No.2 | No.3 |  | (Tons) | (%)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 520 | 540 | 540 | 533.3333 | 0.54 | -1.77 | [6 empty] | 500 | 533.3333 | 542.9222 | 0.54292
1000 | 1072 | 1076 | 1072 | 1073.3333 | 1.07 | 0.31 | [6 empty] | 1000 | 1073.3333 | 1070.0222 | 1.07
1500 | 1608 | 1608 | 1612 | 1609.3333 | 1.6 | 0.76 | [6 empty] | 1500 | 1609.3333 | 1597.1222 | 1.5971
2000 | 2140 | 2156 | 2132 | 2142.6667 | 2.12 | 0.87 | [6 empty] | 2000 | 2142.6667 | 2124.2222 | 2.1242
2500 | 2660 | 2664 | 2664 | 2662.6667 | 2.65 | 0.43 | [6 empty] | 2500 | 2662.6667 | 2651.3222 | 2.6513
3000 | 3190 | 3200 | 3190 | 3193.3333 | 3.18 | 0.47 | [6 empty] | 3000 | 3193.3333 | 3178.4222 | 3.1784
3500 | 3680 | 3696 | 3666 | 3680.6667 | 3.71 | -0.67 | [6 empty] | 3500 | 3680.6667 | 3705.5222 | 3.7055
4000 | 4210 | 4224 | 4234 | 4222.6667 | 4.23 | -0.24 | [6 empty] | 4000 | 4222.6667 | 4232.6222 | 4.2326
[15 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Machine Readout (PSI) | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | THE CALIBRATION EQUATION :-UNLOADING | [7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Actual Load = Machine Readout x 0.0011 + 0.0158 | [7 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 1.0542 | 0.0011
[15 empty] | 15.8222 | 0.0158
ใช้เพื่อตรวจสอบต้นฉบับ

## แบบฟอร์ม
|  | กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ |  |  |  |  | บฟ.ท.1.1
|  | กรมโยธาธิการและผังเมือง |  |  |  |  | ทะเบียนทดสอบเลขที่ |  |  |  | แผ่นที่
|  | CALIBRATION OF MACHINE |  |  |  |  | วันที่ออกผลทดสอบ
เจ้าหน้าที่ทดสอบ |  |  |  | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผล |  |  |  |  | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
MACHINE | [6 empty] | CALIBRATION DEVICE
ผู้ขอรับบริการ | [6 empty] | ชนิด
ชนิดเครื่องมือ | [6 empty] | รุ่น
ความสามารถสูงสุด | [6 empty] | อ่านค่าโดยใช้
หมายเลขเครื่อง
หมายเลขหน้าปัด | [8 empty] | Annual Check |  | Spot Check
Machine | Load Cell Readout (.......) :- LOADING |  |  |  | Actual | Deviation |  | LOADING CURVE
Readout | Test | Test | Test | Average | Load |  | Load Cell Readout (…......)
(….......) | No.1 | No.2 | No.3 |  | (….....) | (%)
Machine Readout (…........)
THE CALIBRATION EQUATION :-LOADING
Actual Load = Machine Readout x …........ (+/-) …..............
Machine | Load Cell Readout (.....) :- UNLOADING |  |  |  | Actual | Deviation |  | UNLOADING CURVE
Readout | Test | Test | Test | Average | Load |  | Load Cell Readout (…......)
(….......) | No.1 | No.2 | No.3 |  | (….....) | (%)
Machine Readout (…........)
THE CALIBRATION EQUATION :-UNLOADING
Actual Load = Machine Readout x …........ (+/-) …..............
ใช้เพื่อตรวจสอบต้นฉบับ
QR
Code
Graph
Graph